Załącznik nr 4 do zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż wirówek laboratoryjnych

do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie

- Wirówka laboratoryjna – 2 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Wirówka wentylowana , fabrycznie nowa, rok produkcji . min. 2019 . | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotów: 90-6000 RPM | TAK, podać |  |
|  | Wymiary max. HxWxD 280x350x435 +/- 20 mm | TAK, podać |  |
|  | Programowanie czasowe co 1 s | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD parametrów: prędkość, przyspieszenie, czas z wygaszaczem po okresie bezczynności. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna pojemność: 500 ml | TAK, podać |  |
|  | # Maksymalne przyspieszenie: do 4 830 x g | TAK, podać |  |
|  | # Intuicyjne ustawienie parametrów wirowania z możliwością ich zaprogramowania na min 10 programach z opcją zabezpieczenia hasłem. | TAK, podać |  |
|  | # Automatyczna identyfikacja wirników i otwieranie pokrywy | TAK, podać |  |
|  | # Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK, podać |  |
|  | # Awaryjne otwieranie pokrywy, blokada pokrywy w czasie wirowania, blokada startu przy otwartej pokrywie. | TAK, podać |  |
|  | # Na wyposażeniu wirnik horyzontalny z pojemnikami, # min. 2 400 x g | TAK, podać |  |
|  | # Wkłady redukcyjne na probówki o średnicy 16 mm – po 7 w każdej wkładce - min. 28 szt. | TAK, podać |  |
|  | # Możliwość doposażenia wirówki w wirniki na probówki 50-100 ml i do przygotowania preparatów cytodiagnostycznych | TAK, podać |  |
|  | # Gwarancja: min. 24 m-ce | TAK, podać |  |
|  | # Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonany przez autoryzowany przez producenta serwis. | TAK, podać |  |

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia

….........................................................

(miejscowość, data)

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy:

…........................................................

(podpis Wykonawcy)