# SL/8 /ZP/2021

## Zał. nr  2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 1

Aparat EKG –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50/60Hz | TAK |  |
|  | Akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowaną wewnątrz aparatu | TAK |  |
|  | Ilość kanałów 12 | TAK |  |
|  | Rejestracja zapisu 12 odprowadzeń standardowych automatyczna i ręczna | TAK |  |
|  | Wewnętrzny graficzny o przekątnej min. 5,5'' ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Zapis - głowica termiczna | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej | TAK |  |
|  | Filtracja zakłóceń sieciowych oraz pochodzenia mięśniowego | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku: prędkości, czułości i filtracji oraz danych pacjenta | TAK |  |
|  | Szerokość papieru 112 mm | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu min: 10; 20 lub 25; 50 mm/s | TAK |  |
|  | Czułość min: 5-10-20 mm/mV | TAK |  |
|  | Pamięć min. 100 badań | TAK |  |
|  | Tryb "stand by" pozwalający obniżyć pobór energii oraz wydłużyć pracę wyświetlacza | TAK |  |
|  | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK |  |
|  | Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod | TAK |  |
|  | Wyposażenie minimalne do aparatu EKG Dedykowany wózek do aparatu mobilny z koszykiem na akcesoria, min 2 kółka z hamulcem - 1 szt. Elektrody kończynowe klipsowe, kolorowe - 1 kpl. Elektrody przedsercowe, przyssawkowe, kolorowe -1 kpl. Kabel EKG - 1 szt. Papier do rejestracji EKG - 1 szt. Kabel zasilający min 3 m – 1 szt. | TAK |  |

PAKIET 1

Kardiomonitor –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor o budowie kompaktowej z niezależnymi, wbudowanymi na stałe modułami, zasilany z sieci 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 2 godz. Pracy | TAK |  |
|  | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora (bez powodujących hałas wentylatorków) | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 12 cali (rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli) | TAK |  |
|  | Wyświetlacz min. 12 cali oraz wbudowane moduły w jednej, wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, wymaganymi wbudowanymi, niezależnymi modułami i akumulatorem – max 3,0kg kg | TAK |  |
|  | Wyświetlanie min. 10 krzywych na wybranym ekranie | TAK |  |
|  | Trendy z min. 200 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym okresie min. 200 h | TAK |  |
|  | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK |  |
|  | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych | TAK |  |
|  | W każdym z min. 300 zdarzeń zapis wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 3 różnych fal dynamicznych (tj. min. fali EKG, fali SpO2 i fali oddechy metodą impedancyjną) | TAK |  |
|  | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 5 fal dynamicznych (tj. min. 3 odprowadzeń EKG /I, II i III odprowadzenie/, fali SpO2 i fali oddechu metodą impedancyjną) z okresu min. 120 h | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 15 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | TAK |  |
|  | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  |
|  | Wbudowane złącze USB do przenoszenia jednocześnie wszystkich zapisanych w kardiomonitorze danych (tj. wszystkich wartości cyfrowych z min. 200 godzin monitorowania oraz wszystkich min. 5 fal dynamicznych z min. 120 godzin monitorowania) na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) oraz wykorzystywane do aktualizacji oprogramowania | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia czytnika kodów paskowych | TAK |  |
|  | Niezależny, wbudowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - możliwość zastosowania kabla 5 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - jednoczesna obserwacja min. 3 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego i 7 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 5 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego i z 7 odprowadzeń jednocześnie z kabla 5 żyłowego - analiza statystyczna HRV - analiza co najmniej 20 arytmii - analiza QT i QTc - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 5-150 /min - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - licznik bezdechów - prezentacja fali oddechu - niezależnie od min. 240 godzin trendu, statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG | TAK |  |
|  | Niezależny, wbudowany moduł SpO2, odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii Nellcor OxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie - wyposażenie do modułu: przedłużacz i wielorazowy czujnik saturacji typu klips na palec | TAK |  |
|  | Niezależny, wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia - zakres min. 15-270 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika w celu skrócenia czasu pomiaru - niezależnie od min. 240 godzin trendu, statystyki pomiarów ciśnienia z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej (dla wartości skurczowej, średniej i rozkurczowej) - szybki dostęp do min. 100 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru - wyposażenie do modułu: 2 różne wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami | TAK |  |
|  | Niezależny, wbudowany moduł do pomiaru temperatury - zakres min. 15 – 45 °C - prezentacja wartości temperatury - wyposażenie do modułu: wielorazowa sonda dla dorosłych |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy min. o ciśnienie krwawe, kapnometrię, rzut serca metodą kardiografii impedancyjnej, rejestrator termiczny 6-ciokanałowy |  |  |

PAKIET 1

Defibrylator –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator AED półautomatyczny | TAK |  |
|  | Min. 2 odprowadzeniowe EKG | TAK |  |
|  | Impuls dwufazowy z kompensacją impedancji pacjenta | TAK |  |
|  | Impedancja pacjenta min. od 25 do 200 Ohm | TAK |  |
|  | Wykrywanie arytmii: V/F: większy lub równy 0,2 mV V/T: Dorośli: większy lub równy 150 bpm Dzieci: większy lub równy 180 bpm | TAK |  |
|  | Defibrylator wyposażony w przycisk uruchamiania, przycisk wyładowania, przełącznik wyboru trybu pacjenta, przycisk wyboru języka | TAK |  |
|  | Min. 3 zaprogramowane języki | TAK |  |
|  | Defibrylator wyposażony we wskaźniki słyszalne m.in. komunikaty głosowe, wskazanie CPR, sygnał dźwiękowy wskazanie CPR, włączenia, krytycznie niski poziom naładowania baterii, urządzenie nie przeszło pomyślnie auto-testu, alarm nieprawidłowej pracy | TAK |  |
|  | Bateria LiMnO2, o pojemności min. 3000mAh Okres ważności min. 5 lat od daty produkcji | TAK |  |
|  | Ilość wyładowań: min. 200 lub monitorowanie pacjenta przez min. 6 godzin | TAK |  |
|  | Brak konieczności wymiany akumulatora po defibrylacji | TAK |  |
|  | Zapis danych w pamięci wewnętrznej urządzenia | TAK |  |
|  | Czas ładowania < 10s | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji: dorośli 170 do 195J (+/-5%) dzieci 44 do 51J (+/-5%) | TAK |  |
|  | Czytelne piktogramy oraz wskaźniki LED wyświetlane na ekranie LCD (status urządzenia, stan naładowania baterii, temperatura, status elektrod) | TAK |  |
|  | Komunikaty/instrukcje głosowe, tekstowe i graficzne prowadzące przez proces resuscytacji | TAK |  |
|  | Panel LCD przedstawiający stan defibrylatora oraz stan naładowania baterii | TAK |  |
|  | Uniwersalne elektrody dla dzieci i dorosłych / te same elektrody powinny umożliwiać zarówno defibrylację dzieci i dorosłych (okres przechowywania min. 2 lata) | TAK |  |
|  | Metronom-pomagający w prawidłowym wykonaniu uciśnięć klatki piersiowej Minimalna aktywna powierzchnia żelu 80 cm2 | TAK |  |
|  | Długość przewodu min. 1,6 m |  |  |
|  | Wymiary: 200x300x100 mm (+/-20mm) |  |  |
|  | Waga z baterią poniżej 2 kg wliczając baterię |  |  |
|  | Automatyczny test wewnętrzny z możliwością zaprogramowania co 24 godziny, co tydzień, co miesiąc. Prezentacja wyników testu oraz stanu defibrylatora na LCD |  |  |
|  | Możliwość wykonania kopii zapasowej zdarzeń oraz komunikacja za pomocą karty SD |  |  |
|  | Temperatura przechowywania min. 0 do 40°C |  |  |

PAKIET 1

Pompa infuzyjna –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych, medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  |
|  | Waga pompy gotowej do użycia wraz z zasilaczem i uchwytem poniżej 2,5 kg | TAK |  |
|  | Stopień ochrony IP34 | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni | TAK |  |
|  | Interaktywna instrukcja obsługi zaimplementowana w menu pompy, ułatwiająca pracę na każdym etapie programowania i obsługi | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt umożliwiający mocowanie pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. | TAK |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu | TAK |  |
|  | Pełne programowanie pompy za pomocą fizycznej klawiatury nawigacyjnej (symbolicznej) | TAK |  |
|  | Menu pompy w języku polskim | TAK |  |
|  | Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego | TAK |  |
|  | Praca ze strzykawkami 2/3 ml | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h | TAK |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz. |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu |  |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |  |
|  | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji |  |  |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji |  |  |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml |  |  |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min |  |  |
|  | Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h |  |  |
|  | Bolus na żądanie |  |  |
|  | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu |  |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych |  |  |
|  | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę |  |  |
|  | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia |  |  |
|  | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera |  |  |
|  | Biblioteka zawiera min. 200 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów |  |  |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75mmHg do 900mmHg |  |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy |  |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo - jonowy |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min.5 godz. przy przepływie 5 ml/h |  |  |
|  | Czas ponownego ładowania max. 4 godz. |  |  |
|  | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora wyrażona precyzyjnie w godzinach i minutach |  |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego |  |  |
|  | Pobór mocy < 20 W |  |  |
|  | System alarmów wizualnych i dźwiękowych |  |  |
|  | Regulowany na 9 poziomach sygnał alarmowy |  |  |
|  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń |  |  |

PAKIET 1

Lampa bakteriobójcza jezdna –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa przepływowa | TAK |  |
| 2 | Lampa bakteriobójcza na statywie jezdnym | TAK |  |
| 3 | Napięcie zasilania: 230V, 50Hz | TAK |  |
| 4 | Pobór mocy max 75VA | TAK |  |
| 5 | Element emitujący promieniowanie: 2x30W | TAK |  |
| 6 | Trwałość promiennika min. 8000h | TAK |  |
| 7 | Wydajność wentylatora min. 130m3/h | TAK |  |
| 8 | Dezynfekowana kubatura 25-50m3/h | TAK |  |
| 9 | Zasięg działania lampy min. 10m2 | TAK |  |
| 10 | Wymiar kopuły 1120 x 215 x 130 [mm] +/-5% | TAK |  |
| 11 | Lampa wyposażona w licznik czasu pracy z wyświetlaczem | TAK |  |
| 12 | Max masa 15kg | TAK |  |

PAKIET 1

Ssak elektryczny –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w manometr oraz regulatorpodciśnienia (bar i kPa) | TAK |  |
| 3 | Urządzenie posiada elektroniczny system zarządzania energią, który monitoruje stan naładowaniaakumulatora oraz ładuje go podczas pracy z sieci ~230V. Kontrolka na panelu sygnalizuje kiedy ssak korzysta z akumulatoraoraz sygnalizuje stan jego naładowania. | TAK |  |
| 4 | Obudowa wykonana z wysokiejjakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne. | TAK |  |
| 5 | Urządzenie posiada adapter 12V do podłączenia w samochodzie, wewnętrzny akumulator (12V/4A), butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem, regulator oraz wskaźnik podciśnienia, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów,Cewnik CH20 | TAK |  |
| 6 | możliwość zasilania z sieci 230V oraz:z wewnętrznego akumulatora 12V/4A, w samochodzie z gniazdka 12V, podciśnienie: -75 kPa, przepływ: 16 l/min, czas pracy z baterii: minimum 80 minut praca / 240 minut ładowanie, | TAK |  |
| 7 | cykl pracy: praca ciągła, poziom hałasu max: 63,0 dB, możliwość stosowania 1l i 2l wkładów jednorazowych | TAK |  |
| 8 | możliwość zastosowania wózka z kółkami, | TAK |  |
| 9 | Torba do przenoszenia | TAK |  |

PAKIET 1

Waga medyczna–

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość zmierzenia wzrostu pacjenta | TAK |  |
| 2 | Możliwość wyznaczenia wskaźnika masy ciała BMI przeznaczonego dla osób dorosłych o wzroście powyżej 1 m | TAK |  |
| 3 | Wskaźnik BMI jest wyznaczany po wpisaniu do wagi wartości wzrostu odczytanej ze wzrostomierza. | TAK |  |
| 4 | Waga wyposażona jest w miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD. | TAK |  |
| 5 | Posiadają miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Waga zasilana napięciem sieciowym lub akumulatorowym. | TAK |  |
| 6 | Obciążenie maksymalne: 60/150 kg - Dokładność odczytu: 20/50 g - Zakres tary: -150 kg - Temperatura pracy: 0° - +40 °C - Sygnał wyjściowy: RS 232 - Zasilanie: 230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe - Czas pracy na akumulatorach: 35 godzin (średni czas) - Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem) | TAK |  |

PAKIET 1

Stetoskop

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronna głowica zapewniająca dobry odsłuch ze specjalną membraną i lejkiem | TAK |  |
| 2 | Platerowana i chromowana lira ze sprężyną umieszczona na zewnątrz | TAK |  |
| 3 | Trwały dren wykonany z PVC | TAK |  |
| 4 | Dwustronna głowica z lekkiego aluminium | TAK |  |
| 5 |  Lejek o średnicy Ø 36 mm.  Długość drenu: 77 cm. | TAK |  |

PAKIET 1

Inhalator

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inhalator oparty na technologii ultradźwiękowej przeznaczony do leczenia dolnych i górnych dróg oddechowych, a także przeziębienia i astmy | TAK |  |
| 2. | Możliwość stosowanie inhalatora zarówno u osób dorosłych jak i u dzieci | TAK |  |
| 3. | Aparat posiadający funkcję autoczyszczenia | TAK |  |
| 4. | Wydajność inhalacji: min. 0,25 ml/min | TAK |  |
| 5. | Nebulizacja uzyskiwana za pomocą podwójnej membrany oscylacyjnej | TAK |  |
| 6. | Wielkość cząstek ok. 5,5 µm (+/-0,5) | TAK |  |
| 7. | Pojemność nebulizatora min. 8ml | TAK |  |
| 8. | Możliwość zasilania bateryjnego | TAK |  |
| 9. | Waga < 250 g z bateriami | TAK |  |
| 10. | W zestawie min. ustnik, maseczka dla dzieci, maseczka dla dorosłych, nebulizator siatkowy, zasilacz, baterie, etui | TAK |  |

PAKIET 1

Pas ślizgowy

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary 220x140 | TAK |  |
| 2. | Wykonany z nylonu | TAK |  |
| 3. | Możliwość rotacji pacjenta z pozycji leżenia na plecach do pozycji leżenia na brzuchu bez kontaktu z ciałem pacjenta | TAK |  |

Pakiet 2

Parawan

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednoczęściowy parawan metalowy na kółkach | TAK |  |
| 2. | Wysokość PRM 1S W1 K minimum: 177 cm Szerokość minimum: 144 cm Głębokość minimum: 65 cm |  |  |

Pakiet 2

Kozetka lekarska/stół zabiegowy –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka lekarska, dwusekcyjna. | TAK |  |
| 2 | Leże dwusekcyjne | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja wykonana ze stalowych kształtowników malowanych proszkowo | TAK |  |
| 4 | Leże obite materiałem zmywalnym Dostępne kolory materiału proszę określić w ofercie | TAK |  |
| 5 | Kozetka wyposażona uchwyt na prześcieradło | TAK |  |
| 6 | Kąt nachylenia wezgłowia min. 0 do +30֯ | TAK |  |
| 7 | Całkowita szerokość : 550 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 8 | Całkowita długość : 1900 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 9 | Całkowita wysokość : 500 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 10 | Dopuszczalne obciążenie min. 160 kg | TAK |  |
| 11 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK |  |

PAKIET 2

Wózek do sprzątania –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek dwuwiaderkowy o pojemności 2x17 L z prasą przeznaczony do mycia powierzchni | TAK |  |
| 2. | Wyposażony w prasę do wyciskania nakładek, da się demontować | TAK |  |
| 3. | Wyposażony w worek tekstylny | TAK |  |
| 4. | Wymiary min 95x32x85 | TAK |  |

PAKIET 2

Wózek na bieliznę –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość min:; 188 cm. Wysokość min:; 107 cm. Głębokość min:; 51 cm. | TAK |  |
| 2. | Wykonany z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 3. | Wyposażony w dwa zdejmowane koszty na pranie, haki na dodatkowe worki i uchwyt na mopa, wewnątrz półki, uchwyt do prowadzenia wózka | TAK |  |

PAKIET 2

Szafka na leki psychotropowe –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka metalowa, biała, zamek cylindryczny z dwoma kluczami | TAK |  |
| 2. | Możliwość montażu do ściany | TAK |  |
| 3. | Wysokość minimum:; 380 mm. Szerokość minimum:; 550 mm. Głębokość minimum:; 340 mm. | TAK |  |

PAKIET 2

stolik zabiegowy –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik malowany proszkowo jezdny z blokadą kół | TAK |  |
| 2. | Stolik wyposażony w 2 blaty ze szkła hartowanego | TAK |  |
| 3. | Wyposażony w 2 pojemniki wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 4. | Wymiary całkowite: - długość: 750 mm (+/- 20mm) - szerokość: 450 mm (+/- 20mm) - wysokość: 850 mm (+/- 20mm) | TAK |  |

PAKIET 2

Szafa medyczna –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja szafy stalowa | TAK |  |
|  | Szafa malowana lakierem proszkowym Dostępne kolory proszę określić w ofercie | TAK |  |
|  | Kormus szafy wykonany z blachy min 0,8 mm | TAK |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w stopki lub podest | TAK |  |
|  | Drzwi szafy przeszklone | TAK |  |
|  | Uchwyt szafy z zamkiem ryglującym w min. dwóch punktach | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w min. 4 szklane półki z możliwością regulacji ich wysokości | TAK |  |
|  | Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 1800 x 800 x 435 mm +/- 10 mm | TAK |  |

PAKIET 2

Kula łokciowa  –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wygodny, wytrzymały uchwyt | TAK |  |
|  | Ergonomiczny kształt | TAK |  |
|  | Odpowiednio dobrany kąt łokciowy, dzięki któremu rozłożona zostaje siła nacisku na uchwyt | TAK |  |
|  | Lekki aluminiowy anodyzowany trzon zakończony gumową nasadką | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie 135 kg | TAK |  |

PAKIET 2

Laska inwalidzka  –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lekka i mocna – waga 400 g | TAK |  |
|  | Rękojeść profilowana do anatomicznego kształtu dłoni zapewniająca odpowiedni rozkład nacisku | TAK |  |
|  | Końcówki tłumiące odgłosy w trakcie chodzenia | TAK |  |
|  | Szeroki zakres regulacji wysokości | TAK |  |
|  | Aluminiowa rurka | TAK |  |
|  | Podział na strony prawa/lewa | TAK |  |
|  | Wysokość regulowana od 77 – 100 cm | TAK |  |

PAKIET 2

Balkonik rehabilitacyjny kroczący  –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specjalne zawiasy wspomagają poruszanie się z balkonikiem (2 rodzaje kroków: długi i krótki) | TAK |  |
|  | Łatwy do złożenia | TAK |  |
|  | Komfortowe uchwyty | TAK |  |
|  | Wysokość regulowana (od 78-90 cm) | TAK |  |
|  | Maks. szerokość – 69 cm, głębokość 47 cm | TAK |  |
|  | Waga własna 3 kg | TAK |  |
|  | Wysokość regulowana od 77 – 100 cm | TAK |  |

PAKIET 2

Chodzik – podpórka czterokołowa  –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anatomiczne uchwyty | TAK |  |
|  | Regulowane na wysokość rączki | TAK |  |
|  | Hamulce postojowe | TAK |  |
|  | Siedzisko ze zdejmowana tacką | TAK |  |
|  | Uchwyt na kule | TAK |  |
|  | Praktyczny koszyk i tacka do przewożenia przedmiotów | TAK |  |
|  | Pełne gumowe koła o średnicy 8'' | TAK |  |
|  | Funkcja składania do transportu |  |  |

PAKIET 2

Wózek inwalidzki  –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak) | TAK |  |
|  | Miękkie nylonowe siedzisko i oparcie | TAK |  |
|  | Miękka, gąbkowa poduszka | TAK |  |
|  | Uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości | TAK |  |
|  | Uchylne i demontowalne podłokietniki | TAK |  |
|  | Podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy | TAK |  |
|  | Pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem | TAK |  |
|  | Koła przednie bezobsługowe, rozmiar 200x50, koła tylne wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24” , aluminiowe ciągi | TAK |  |
|  | Podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna) | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska 50 cm (+/-2cm) | TAK |  |
|  | Głębokość siedziska 40 cm (+/-2cm) | TAK |  |
|  | Wysokość wózka 90 cm (+/-2cm) | TAK |  |
|  | Szerokość wózka max 70 cm | TAK |  |
|  | Szerokość wózka po złożeniu max 30 cm | TAK |  |
|  | Waga wózka <16 kg | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 140 kg | TAK |  |

PAKIET 2

Podnośnik  –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektryczny podnośnik jezdny | TAK |  |
|  | Podnoszenie za pomocą elektrycznego siłownika sterowanego pilotem | TAK |  |
|  | Podstawa na 4 jezdnych kółkach, min 2 koła z blokadą | TAK |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min 140 kg | TAK |  |
|  | Awaryjne zatrzymanie | TAK |  |
|  | Awaryjne, manualne opuszczanie | TAK |  |
|  | Awaryjne opuszczanie elektryczne z panelu baterii | TAK |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi | TAK |  |
|  | Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności | TAK |  |
|  | Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka ale również z pozycji podłogi | TAK |  |
|  | W zestawie min. jedno nosidło uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów | TAK |  |

PAKIET 2

Wózkowanna –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek transportowo-kąpielowy | TAK |  |
|  | Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, odporna na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. | TAK |  |
|  | Odchylane barierki boczne ze stali nierdzewnej lub lakierowanej / ocynkowanej | TAK |  |
|  | Leże wypełnione materacem miękkim i nienasiąkliwym, wykonanym z PCV | TAK |  |
|  | Wodoodporna poduszka | TAK |  |
|  | Odpływ | TAK |  |
|  | Rama wózka wyposażona w krążki lub listwy odbojowe. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości z zastosowaniem siłownika hydraulicznego regulowana pedałem nożnym | TAK |  |
|  | Cztery koła jezdne, dwa z niezależnymi hamulcami i dwa z niezależną blokadą jazdy na wprost | TAK |  |
|  | Obudowa dolnej ramy | TAK |  |
|  | Wymiary: szerokość: min 70 cm długość: min 190 cm / max 200 cm | TAK |  |
|  | Leże wózkowanny o wymiarach 1790 mm (+/- 20 mm) x 580 mm (+/- 20 mm) |  |  |
|  | Leże oparte na kolumnie umiejscowionej bliżej jednego długiego boku (nie centralnie) co pozwala na wsunięcie leża głęboko na łóżko pacjenta ułatwiając przełożenie pacjenta na wózkowannę bez konieczności dźwigania oraz bez ryzyka upadku pacjenta pomiędzy łóżkiem i wózkowanną. |  |  |
|  | Leże symetryczne pozwalające ułożyć pacjenta głową w jedną lub drugą stronę, z dwoma odpływami kanalizacyjnymi umiejscowionymi w obu końcach leża i z demontowalnym wężem odpływowym. |  |  |
|  | Leże z funkcją Trendelengurga i anty- Trendelengurga regulowane sprężyną gazową przy pomocy dźwigni umiejscowionych w obu końcach leża. |  |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min : 60-88 cm |  |  |
|  | Wysokość podstawy jezdnej nie większa niż 130 mm co ułatwia podjechanie pod łóżko pacjenta. Barierki przy głowie, przy nogach oraz boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Barierki boczne odchylane na prawą i lewą stronę z możliwością samoczynnego zablokowania w górnym położeniu. Dodatkowo barierki boczne z funkcją ustawienia w pionie na czas przejazdu przez wąskie drzwi. |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg |  |  |

PAKIET 2

Wózek do przewożenia zwłok –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek transportowy do przewożenia ciała wewnątrz szpitala | TAK |  |
|  | Koła o średnicy min 125mm z systemem blokowania kół | TAK |  |
|  | Pokrywa osłaniająca zwłoki dostosowana do wymiarów wózka | TAK |  |
|  | Pokrywa osłaniająca lekka, składająca się ze stelaża rurkowego i nakładanego materiału nienasiąkliwego | TAK |  |
|  | Wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Wymiary bez pokrywy : długość 2000 - 2200 mm szerokość 600 - 700 mm wysokości 650 - 750 mm | TAK |  |

PAKIET 2

Wózek na leki –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik do rozwożenia leków wyposażony w 2 blaty w formie 4 wyjmowanych tac wykonanych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
|  | Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na kolor biały, wykonany z kształtownika o przekroju min. 20x20 mm, zapewniającego stabilność wózka | TAK |  |
|  | Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, zamontowany na krótszym boku. Uchwyt wykonany z kształtownika o wymiarach min. 20x20 mm. | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: - szerokość: 660 mm (+/- 20mm) - głębokość: 430 mm (+/- 20mm) - wysokość: 890 mm (+/- 20mm) | TAK |  |
|  | Tace wyposażone w przegródki na leki z tworzywa PE, po 2 na tacę. Ilość oczek w 1 przegródce 15 (60 na poziom). Wymiar jednego oczka 56x48 mm, wysokość 16 mm. | TAK |  |
|  | Powierzchnia tac szlifowana | TAK |  |
|  | Grubość tacy 0,8 mm. | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - 2x uchylna miska na odpadki ze stali nierdzewnej o pojemności 2,5 l, średnica 220 mm | TAK |  |

PAKIET 2

Wózek zabiegowy –

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik malowany proszkowo jezdny z blokadą kół | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 2 blaty ze szkła hartowanego | TAK |  |
|  | Wyposażony w 2 pojemniki wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: - długość: 750 mm (+/- 20mm) - szerokość: 450 mm (+/- 20mm) - wysokość: 850 mm (+/- 20mm) | TAK |  |

PAKIET 3

Macerator–

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rokprodukcji: (podać) .............................

| Lp. | Opisprzedmiotuzamówienia (parametrywymagane) | Parametrygraniczne/punktacja | Treśćoferty (parametryoferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięciestopy. | TAK |  |
| 2 | Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. | TAK |  |
| 3 | Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni | TAK |  |
| 4 | Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji | TAK |  |
| 5 | Wbudowana pompa perystaltyczna | TAK |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. Górna komora wyposażona w 7 noży rozdrabniających oraz dolna komora wyposażona w dodatkowe noże, min. 2 które zapewniają całkowite rozdrobnienie pulpy. | TAK |  |
| 7 | Moc silnika 750 W | TAK |  |
| 8 | Waga 55 kg | TAK |  |
| 9 | zasilanie 230V | TAK |  |
| 10 | Czas trwania cyklu 65 sekund | TAK |  |
| 11 | Wsad 2 naczynia na cykl | TAK |  |
| 12 | Odpływ 50 Φ | TAK |  |
| 13 | poziom hałasu poniżej 60 dba | TAK |  |
| 14 | Wymiary 400 szer x 975 wys x 510 głęb mm | TAK |  |
| 15 | podłączenie wody 3/4’’ | TAK |  |
| 16 | Zbiornik na wodę 15 litrów | TAK |  |
| 17 | Zużycie wody na cykl max. 9,5 litra | TAK |  |
| 18 | Pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego z technologią antybakteryjną | TAK |  |
| 19 | Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 20 | Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED | TAK |  |

Pakiet 3

Basen z pulpy–

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rokprodukcji: (podać) .............................

Pakiet 3

Kaczka z pulpy–

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rokprodukcji: (podać) .............................

PAKIET 4

Łóżko rehabilitacyjne–

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, lakierowanych proszkowo w kolorze szarym, koła podwójne fi 50 mm niewidoczne, ukryte w obudowach. Centralny hamulec obsługiwany pojedynczą, nożną dźwignią wykonaną ze stali nierdzewnej, umieszczoną od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
| 2 | System podnoszenia łóżka oparty na pantografie. Bezpieczne obciążenie robocze min. 225 kg. | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne łóżka max. 103 x 206 cm | TAK |  |
| 4 | Fronty łóżka wykonane z płyty o grubości min. 25 mm, kolor Egger Gladstone 3326, górna część frontów wykończona drewnem w kolorze Egger Gladstone 3326 | TAK |  |
| 5 | Barierki boczne dzielone - ułatwiające wstawanie pacjenta, regulowane w pionie na wysokość – teleskopowo trzy stopniowo: pozycja opuszczona - najniższa, pozycja podniesiona 1 – pośrednia, pozycja podniesiona 2 – najwyższa. Barierki boczne nie zajmujące dodatkowej powierzchni podczas składania/rozkładania. Wykonane z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym, pochwyt wykonany z drewna w kolorze frontów łóżka. | TAK |  |
| 6 | Leże wykonane z profili metalowych, lakierowanych proszkowo, w kolorze szarym, wymiar leża 90 x 200 mm. Zintegrowane, dwustopniowe przedłużenie leża (+10 i +20 cm), obsługiwane bez użycia narzędzi. Leże łatwe w dezynfekcji - pokryte zdejmowanymi osłonami wykonanymi z tworzywa ABS. Leże posiadające min. 12 cm kompensację (autoregresję) oparcia pleców chroniącą pacjenta przed uciskiem w części lędźwiowej. Niska pozycja dolna leża zapewniająca bezpieczeństwo dla pacjenta max. 25 cm mierzona od górnej powierzchni leża do podłogi. Górna pozycja leża min. 82 cm zapewniająca ergonomiczną obsługę pacjenta przez personel. | TAK |  |
| 8 | Sterowanie pilotem z przewodem spiralnym i podświetleniem LED przycisków funkcyjnych. Z możliwością blokady poszczególnych funkcji kluczykiem, na rewersie pilota sterującego. | TAK |  |
| 9 | Funkcje serowania łóżkiem: - elektryczne sterowanie segmentu oparcia pleców - elektryczne sterowanie segmentu oparcia nóg - elektryczne sterowanie wysokością leża - elektryczne sterowanie funkcją „auto-kontur” - elektryczne sterowanie funkcją trendelenburga i anty-trendelenburga - elektryczne ustawienie funkcji fotela kardiologicznego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 10 | Barierki opuszczane teleskopowo Leże wyposażone w panele ABS | TAK |  |

PAKIET 4

Sprzęt przeciwodleżynowy – 1 kpl (zawierający 10 szt.- wałków, klinów, półwałków, poduszek)

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary klinów: Klin 20x25x10cm +/- 2 cm – 1 szt. Klin 30x20x16cm +/- 2 cm – 1 szt. Klin 50x35x20 cm +/- 2 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Wymiary wałków Wałek 12x60 cm+/- 2 cm – 1 szt. Wałek 20x60 cm+/- 2 cm – 1 szt. Wałek 15x30 cm+/- 2 cm – 1 szt | TAK |  |
| 3 | Wymiary półwałków: Półwałek 60x40x20 cm +/- 2 cm – 1 szt. Półwałek 60x15x10 cm +/- 2 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna o wymiarach: min. 40x40x5 cm – 2 szt. | TAK |  |

PAKIET 4

– Materac przeciwodleżynowy

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent / model | Podać |  |
|  | Bąbelkowy materac zmiennociśnieniowy bąbelkowy wykonany z PCV | Tak |  |
|  | Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta | Tak |  |
|  | Cykl pracy 5-10 min | Tak |  |
|  | Cicha pompa elektryczna | Tak |  |
|  | Wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych | Tak |  |
|  | Kolor beżowy | Tak |  |
|  | Długość 200 cm | Tak |  |
|  | Szerokość 90 cm | Tak |  |
|  | Wysokość min. 6 cm | Tak |  |
|  | Nośność min. 120 | Tak |  |

PAKIET 4

– Materac do łóżka

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent / model | Podać |  |
|  | Długość i szerokość materaca 200x90 cm dostosowana do wymiarów oferowanego łóżka | Tak |  |
|  | Wysokość (grubość) materaca min. 12 cm | Tak |  |
|  | Średnio twarda pianka poliuretanowa o gęstości min. 25 kg/m³ | Tak |  |
|  | Materac powinien zapewniać odpowiednią elastyczność i sprężystość | Tak |  |
|  | Materac cechować powinna podwyższona odporność na powstawanie długotrwałych odkształceń | Tak |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec zmywalny, paroprzepuszczalny, zapinany na zamek | Tak |  |

PAKIET 5

. – UGUL

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent / model | Podać |  |
|  | Kabina UGUL o wymiarach 200x200x200 cm ±5% | Tak |  |
|  | Kabina składająca się z 8 elementów – krat, stalowych lakierowanych proszkowo. | Tak |  |
|  | Wyposażenie kabiny w którego skład wchodzi m.in.: Stół rehabilitacyjny z blatem dwuczęściowym - podgłówek regulowany sprężyną gazową - uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża - tapicerka skóropodobna zmywalna - biały kolor stelaża - 4 regulowane stopki - korba do manualnej regulacji wysokości - długość: 200 cm - szerokość: min. 65 cm - wysokość regulowana od 60 cm do min. 85 cm - regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 ° - waga 50-60 kg Dodatkowe wyposażenie: Linka dł. 1600 mm / 8szt. Linka dł. 960 mm / 6 szt. Linka dł. 2450 mm / 1 szt. Linka dł. 5720 mm / 1 szt. Linka dł. 3750 mm / 3 szt. Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 / 4 szt. Podwieszka ud i ramion 540x135 / 4 szt. Podwieszka pod miednicę 830x230 / 2 szt. Podwieszka klatki piersiowej 820x300 / 1 szt. Podwieszka pod głowę 150x530 / 1 szt. Podwieszka stóp 75x610 / 4 szt. Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) / 4 szt. Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 / 1 szt. Kamaszek 135x170 / 1 szt. Ciężarek miękki 0,5 kg / 2 szt. Ciężarek miękki 1,0 kg / 2 szt. Ciężarek miękki 1,5 kg / 2 szt. Ciężarek miękki 2,0 kg / 2 szt. Ciężarek miękki 2,5 kg / 2 szt. Ciężarek miękki 3,0 kg / 1 szt. Esik / 30 szt. | Tak |  |

PAKIET 6

– Koncentrator tlenu

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent / model | Podać |  |
|  | Koncentrator tlenu służący do dostarczania dodatkowego tlenu osobom wymagającym terapii tlenowej | Tak |  |
|  | Urządzenie o niewielkiej, kompaktowej budowie z uchwytem do łatwego przenoszenia. | Tak |  |
|  | Cztery jezdne koła z czego co najmniej jedno z blokadą | Tak |  |
|  | Nawilżacz powietrza | Tak |  |
|  | Przewód tlenowy | Tak |  |
|  | Regulacja przepływu tlenu w zakresie min. od 0,5l/min – 5 l/min | Tak |  |
|  | Koncentracja tlenu: min. 90 - 96% | Tak |  |
|  | Ciśnienie wyjściowe: 5 - 7 psi (0,34 - 0,48 Bar) | Tak |  |
|  | ##### Progi alarmowe (wskaźnik stężenia procentowego tlenu): ##### - niskie stężenie tlenu (82%) - bardzo niskie stężenie tlenu (70%) | Tak |  |
|  | ##### Trwałość użycia: co najmniej 20 000 godzin | Tak |  |
|  | ##### Maksymalna głośność max. 45 dBA | Tak |  |
|  | ##### Wymiary: 60 x 40 x 25 cm +/- 5 cm | Tak |  |
|  | ##### Maksymalna waga max. 15 kg | Tak |  |
|  | ##### Napięcie zasilania: 230 VAC +/- 10% | Tak |  |
|  | ##### Praca w trybie ciągłym | Tak |  |