## Sheet1
SL/20/ZP/2021 | ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ
ZAMAWIAJĄCY
Szpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie
ul. Szpitalna 4
27-400 Opatów
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: | Dostawa lasera okulistycznego do laseroterapii oczu dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie
Uwaga : | Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY
Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK
MODUŁ YAG:
Klasa lasera | Klasa IIIb (3B)
Źródło laserowe | Q-Switched Nd:YAG
Długość fali | 1064 nm
Regulacja energii | 0,3 mJ – 10 mJ regulowana bezstopniowo
Maksymalna energia | 30 mJ w potrójnym pulsie
Czas trwania pulsu | 4 ns
Sposób emisji pulsu | 1/2/3 pulsy na strzał
Tryb powtarzania | 3 Hz w pojedynczym pulsie
Wielkośc ogniska | 8 mikronów FWHM
Przesunięcie ogniskowania (Defokalizacja) | 0µm /100µm/200µm/300µm/400µm/500µm dla trybu Anterior i Posterior
Rozbieżność wiązki | 16 stopni
Laserowy filtr bezpieczeństwa | Całkowita filtracja OD 5+@ 1064 nm
MODUŁ SLT
Klasa lasera | Klasa IIIb (3B)
Źródło laserowe | Q-Switched zdwojonej częstotliwości Nd:YAG
Długość fali | 532 nm
Regulacja energii | 0,3 mJ – 2,6 mJ regulowana bezstopniowo
Czas trwania pulsu | 3 ns
Maksymalna częstotliwość powtarzania | 3 Hz
Wielkość ogniska | 400 mikronów
Rozbieżność wiązki | < 3 stopnie
Laserowy filtr bezpieczeństwa | Całkowita filtracja OD 5.5+@ 532 nm
LAMPA SZCZELINOWA
Typ mikroskopu | Stereoskopowy zbieżny mikroskop Galileusza ze współosiową optyką
Soczewka obiektywu | 1,25x
Soczewka okularu | 12,5 x z regulacją dioptrii ± 5D
Poziomy powiększenia | 10x, 16x, 28x
Regulacja dystansu między źrenicami | 55 mm – 88mm
Dystans roboczy | 55mm
Regulacja szczeliny | 0 – 12 mm
Rotacja szczeliny | +/- 90 stopni
Podświetlone pole widzenia | 0,5mm/5mm/8 mm/12mm lub 0,5mm/ 3mm/8mm/12mm
Kąt oświetlenia | 180 stopni w płaszczyźnie horyzontalnej
System składanego lustra podczas emisji wiązki terapeutycznej | TAK
Filtry | niebieski-zielony
Oświetlacz | LED
Konsola LCD na stoliku do zmiany trybów lasera | TAK
Fiksator zewnętrzny LED kolor żółty | TAK
Promień celujący | 515nm zielony dla YAG i 635nm czerwony dla SLT, regulowana intensywność
Dodatki:
Dedykowany stolik do lasera | TAK
Soczewka kontaktowa do Vitreolizy; powiększenie obrazu: 1.16x; powiększenie ogniska lasera 0.86x | TAK