## Sheet1
SL/25/ZP/2022 | Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Uwaga : | Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).
PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY
Laser okulistyczny zintegrowany z lampą typu Haag-Streit do laseroterapii siatkówki
Światłowodowe źródło lasera o długości fali 577nm
Tryb pracy lasera: podprogowy, impulsowy, ciągły
Zakres regulacji mocy wyjściowej lasera 50-2000mW
Średnica ogniska koagulacji w zakresie min. 50 - 400 μm, zmieniana w sposób ciągły
Czas trwania impulsu w trybie pracy impulsowej min.: od 0,01 s do 3,0 s
Czas trwania impulsu w trybie podprogowym min.: od 0,1ms do 1,00 ms; cykl pracy w zakresie min.: 5-100%
Przerwa między impulsami w zakresie min.: od 0,1 s do 1 s
Dostępne wzorce w trybie pattern: kwadrat, koło, łuk
Kwadrat regulowany w zakresie: min. 8x8 ognisk laserowych
Siatka plamki żółtej z polem niepoddawanym zabiegowi o promieniu regulowanym od 100 µm - 1000µm
Wielofunkcyjny sterownik nożny pozwalający na regulację mocy, wyzwalanie impaktu oraz uzbrojenie lasera
Lampa typu LED z min. 5 powiększeniami
Zintegrowany komputer sterujący z kolorowym, dotykowym ekranem, pozwalający na bezpośredni wybór funkcji laserowania: zmianę energii, czas impulsu, częstotliwość powtarzania
Bezprzewodowy mikromanipulator do regulacji parametrów wzorów skanowania
Funkcja pozwalająca na wybór modelu używanej soczewki i automatycznego przeliczania wielkości ogniska na siatkówce
Funkcja działająca w trybie multispot pozwalająca na dokończenie przerwanego wzoru laserowania
Funkcja pozwalająca na generowanie raportów z badania i eksport na zewnętrzny nośnik danych poprzez złącze USB lub wydruk
60 miesięcy gwarancji na źródło lasera
Zestaw 3 soczewek do Laserowania : Do Laserowania w centralnej czesci siatkówki, Do laserowania obwodu siatkówki i do Kapsulotomii